[](http://www.lxylxj.com/images/up_images/L600R.jpg)

**产品介绍**

**技术性能**

微机控制，大力矩无刷变频电机驱动，运行稳定、噪音低、转速精度高；采用进口高性能压缩机组、无氟制冷剂R404a，符合环保要求，制冷效果佳；触摸面板，可编程操作，主机运行参数可根据需求设置且自动存储；大屏幕液晶显示或数字显示，人性化界面，操作简单便捷；实时rpm/RCF之间读数换算与设定，方便快捷；配备电子门锁，设有门盖保护、超速、超温、不平衡等多种保护功能，故障自动报警功能，安全可靠；具有10个程序的升/降速率曲线，可根据需要设置升/降速时间。

**技术参数**

|  |  |
| --- | --- |
| **型 号** | **L600R** |
| 最高转速 | 6000r/min |
| 最大相对离心力 | 6680×g |
| 最大容量 | 1200ml×6 |
| 1号角转子 | 500/400ml×6（6000r/min)RCF:6680×g |
| 2号水平转子 | 1200/1000ml×6（4200r/min)RCF:5100×g |
| 转速精度 | ±50r/min |
| 温度范围 | -20～+40℃ |
| 温度精度 | ±1℃ |
| 压缩机 | 高性能进口压缩机组、无氟制冷剂R404a |
| 定时范围 | 1～99h 59min |
| 整机噪音 | ＜65dB(A) |
| 电源 | AC220V 50Hz 30A |
| 外形尺寸 | 710×840×1140mm(L×W×H) |
| 重量 | 310kg |

**配件中心**

|  |
| --- |
| <http://www.lxylxj.com/picture/5004006.jpg>  NO.1 容量：500/400ml×6 转速： 6000r/min 离心力： 6680×g 适配器：50ml、100ml、250ml 可根据需求定制  <http://www.lxylxj.com/picture/120010006S.jpg>  NO.2 容量：1200/1000ml×6 转速： 4200r/min 离心力： 5100×g [查看适配转子](http://www.lxylxj.com/picture/120010006Ssp.jpg) |