

**产品介绍**

**技术性能**

微机控制，大力矩无刷变频电机驱动，运行稳定、噪音低、转速精度高；采用进口高性能压缩机组、无氟制冷剂R404a，符合环保要求，制冷效果佳；触摸面板，可编程操作，主机运行参数可根据需求设置且自动存储；大屏幕液晶显示或数字显示，人性化界面，操作简单便捷；实时rpm/RCF之间读数换算与设定，方便快捷；配备电子门锁，设有门盖保护、超速、超温、不平衡等多种保护功能，故障自动报警功能，安全可靠；具有10个程序的升/降速率曲线，可根据需要设置升/降速时间。

此款机型样品处理量大，是中心血站、制药、生物工程等领域首选产品。一次可分离12×400ml三联袋或四联袋，24×200ml三联袋。

**技术参数**

|  |  |
| --- | --- |
| **型号**  | **L800R**  |
| 最高转速  | 8000r/min  |
| 最大相对离心力  | 11260×g  |
| 最大容量  | 2400ml×6  |
| 1号角转子  | 500/400ml×6（8000r/min)RCF:11260×g  |
| 2号水平转子  | 2000ml×6（4500r/min)RCF:7920×g  |
| 水平转子  | 2400ml×6（4500r/min)RCF:7920×g  |
| 转速精度  | ±50r/min  |
| 温度范围  | -20～+40℃  |
| 温度精度  | ±1℃  |
| 压缩机  | 高性能进口压缩机组、无氟制冷剂R404a  |
| 定时范围  | 1～99h 59min  |
| 整机噪音  | ＜70dB(A)  |
| 电源  | AC380V 50Hz 40A  |
| 外形尺寸  | 900×1000×1300mm(L×W×H)  |
| 重量  | 500kg  |

**配件中心**

|  |
| --- |
| http://www.lxylxj.com/picture/5004006.jpgNO.1容量：500/400ml×6转速： 8000r/min离心力： 11260×g适配器：50ml、100ml、250ml 可根据需求定制http://www.lxylxj.com/picture/20006S.jpgNO.2容量：2000ml×6转速： 4500r/min离心力： 7920×g[查看适配转子](http://www.lxylxj.com/picture/20006Ssp.jpg)http://www.lxylxj.com/picture/24006S.jpgNO.3容量：2400ml×6转速： 4500r/min离心力： 7920×g[查看适配转子](http://www.lxylxj.com/picture/24006Ssp.jpg) |